NZ………../2020

Wrocław 03-11-2020r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ – nr 3

Dotyczy postępowania na: „Zakup, dostawa oraz serwis aparatury medycznej, diagnostycznej i laboratoryjnej służącej zapobieganiu, przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu  COVID- 19 na potrzeby Szpitala Specjalistycznego  im. A. Falkiewicza we Wrocławiu (24 zadania)”, sygn. postęp. ZP/PN-10/2020.  (Zamówienie publiczne realizowane w ramach projektu nr RPDS.06.02.00-02-0001/20, pt. "Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID -19")

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu, ul. Warszawska 2, informuje, że wpłynęły następne pytania w ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

ZESTAW NR 1

Zadanie nr 7 -Defibrylatory z wyposażeniem – 2 szt.

Pytanie 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zasilania defibrylatora z akumulatora, baterii lub jednofazowego zasilania 230 V AC.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 2. Prosimy Zamawiającego dopuszczenie najwyższej jakości defibrylatora z zakresem 16 poziomów energii od 1- do 200J

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 3. Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy wymagany defibrylator musi defibrylować z energią maksymalną energią , nie mniejszą niż 360 J? W przypadku drugich i kolejnych defibrylacji, strategia zwiększania energii znacznie redukuje liczbę wyładowań potrzebnych do przywrócenia zorganizowanego rytmu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, nie wymagając jego spełnienia.

Pytanie 4. Prosimy o dopuszczenie kardiowersji synchronicznej z sygnałem EKG z elektrod EKG , elektrod do defibrylacji/stymulacji.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 5. Prosimy o dopuszczenie łyżek twardych dla dorosłych i dzieci bez widocznego wskaźnika jakości kontaktu z pacjentem. Defibrylator w przypadku nie wykrycia pacjenta, wyświetli komunikat „dociśnij aby defibrylować”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, nie wymagając jego spełnienia.

pytanie 6. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stosowania wyłacznie łyżek jednorazowych do defibrylacji/stymulacji typu Quick Combo. Spełniają funkcje łyżek twardych, upraszczają procedurę defibrylacji i ograniczają kontakt personelu z pacjentem.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 7. Czy Zamawiający wymaga aby jednorazowe elektrody samoprzylepne były w technologii typu Quick Combo? Technologia ta wyróżnia się niezawodnością, bardzo dużą dostępnością oraz powszechnością stosowania na rynku.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 8. Prosimy Zamawiającego o możliwość regulacji energii za pomocą dwóch przycisków „+” i „-”.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, nie wymagając jego spełnienia.

Pytanie 9. Czy Zamawiający wymaga aby defibrylator posiadał możliwość ustawienia poziomu energii na łyżkach twardych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, nie wymagając jego spełnienia.

Pytanie 10. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w trybie AED Energia  wyładowania  musi  mieścić  się  w  zakresie  od  150-360  J  dla  pacjentów dorosłych oraz od 40 - 90 J dla pacjentów małoletnich? Energia 150 J dla drugiego i kolejnego wyładowania w przypadku pacjentów dorosłych może się okazać nieskuteczna.

Odpowiedź:

W trybie AED do 190 J.

Pytanie 11. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie najwyższej klasy defibrylatorów bez możliwości synchronizacji z kardiomonitorem. Oferowane przez nas urządzenia spełniają wszystkie wymogi i mają możliwości prowadzenia monitorowania pacjenta wraz z możliwością skutecznej defibrylacji bez użycia dodatkowych urządzeń, które w naszym rozumieniu są całkowicie zbędne.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 12. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie defibrylatora z Maksymalnym opóźnieniem między impulsem synchronizacyjnym a podaniem energii nie większym niż 60 ms.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 13. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości wyświetlania minimum 2 krzywych

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 14. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomiaru częstości akcji serca od 30 do 300 uderzeń na minutę.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, nie wymagając jego spełnienia.

Pytanie 15. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Przycisków ładowania i defibrylacji wyłącznie na płycie czołowej. Urządzenie, które posługuje się wyłącznie jednorazowymi elektrodami do defibrylacji/stymulacji ,nie wymagające ręcznego utrzymania ich przez użytkownika na klatce piersiowej pacjenta.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 16. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie defibrylatora, który posiada 4 poziomy wzmocnienia sygnału EKG : 1/2x, 1x, 2x, 4x

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, nie wymagając jego spełnienia.

Pytanie 17. Prosimy o doprecyzowanie jaki wymagany jest poziom IP? Czy wymagany jest poziom cechujący najbardziej jakościowe aparaty na rynku tj. IP55?

Odpowiedź:

Dopuszczamy dowolny poziom IP.

Pytanie 18. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymagana jest Budowa modułowa typu Plug&Play, umożliwiająca rozbudowę defibrylatora o dodatkowe moduły (SpO2/ SpMet/ SpCO/ PVI/ SpHb/ SpOC, NIBP, IBP, TEMP, EtCO2) w siedzibie Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, ale nie wymaga jego spełnienia.

Pytanie 19. Czy Zamawiający dopuści ekran o przekątnej min. 7 cali ?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 20> Czy Zamawiający wymaga przeprowadzenia testów wyładowania wewnętrznego w trakcie działania defibrylatora?

Odpowiedź:

Tak.

# Zadanie 12 - Lampy przepływowe UV - 25 szt.

Pytanie 1. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności („Parametry wymagane” od 5 do 10) lampy przepływowej UV o podanych parametrach :

| 2 | Przepływowa lampa bakteriobójcza |
| --- | --- |
| 3 | Dezynfekcja powietrza za pomocą promieni UV-C |
| 4 | Promieniowanie UV-C (254 nm) |
| 5 | Wysoka moc świetlówek UV: 72W |
| 6 | Obieg powietrza wymuszony wydajność godzinowa: 60 m3 |
| 7 | Obieg powietrza wymuszony przez dwa wentylatory |
| 8 | Całkowita eliminacja bakterii i zarodników grzybów po 7h działania lampy |
| 9 | Cicha praca |
| 10 | Wymiary: 68 x 18 x 10,5 cm |
| 11 | Waga: 3,3 kg bez podstawy jezdnej |
| 12 | Dwa otwory na zawieszenie w tylnej części obudowy |
| 13 | Kolor obudowy: biały lub czarny do wyboru przez Zamawiającego |
| 14 | Licznik czasu pracy |
| 15 | Podstawa jezdna kompatybilna z lampą |

Reszta parametrów zgodnych z SIWZ.

Odpowiedź:

Nie.

# Zadanie 10 - „Kapnometry z Wyposażeniem” - 2 szt.

Pytanie 1. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności najwyższej klasy kapnometru o podanych parametrach odnoszących się do punktów parametrów wymaganych od 3 do 9:

Stacjonarno-przenośny kapnograf przeznaczony do monitorowania dorosłych, dzieci i niemowląt. Przystosowany do pracy ciągłej.

Metoda pomiaru kapnografii: metoda prądu ubocznego, niedyspersyjna absorpcja z 2 punktowym kalibrowaniem

Przeliczenie (kalibracja) STPD

Możliwość ustawienia wartości granicznych dla etCO2, inCO2, częstości oddechów

Funkcja automatycznego ustawiania wartości granicznych dla monitorowanego pacjenta

Urządzenie posiadające kolorowy ekran, technologia TFT z podświetleniem

Menu i obsługa w języku polskim

Wyświetlacz o rozdzielczości min. 480 x 272 pix.

Urządzenie posiadające podwójny system włączania zasilania

Wyświetlacz, pokazujący: wartości pomiarów etCO2, inCO2, częstości oddechów, kapnogram.

Każdy oddech obrazowany symbolem graficznym np. wypełniające się płuca oraz dźwiękowym (możliwość wyłączenia)

Dostęp do najważniejszych funkcji urządzenia przez przyciski sensoryczne.

Możliwość przełączenia wyświetlacza na podgląd “dużych cyfr”

Wbudowany zegar z datownikiem służący do odniesienia danych w czasie

Zasilanie urządzenia: 230V, 50/60Hz, dodatkowo wbudowany akumulator o pojemności min. 1700 mAh

Akumulator pozwalający na ciągłą pracę bez zasilania sieciowego min. 5 godzin

Zakres pomiarowy etCO2: 0-80 mmHg lub 0-10,5 %obj,

Dokładność pomiaru etCO2: +/- 2mmHg lub max. +/-5% wartości mierzonej

Zakres pomiaru oddechu: 0-99 1/min.

Dokładność pomiaru oddechu +/-1%

Uśrednianie oddechu co 8 oddechów

Objętość próbki: 50/100/150 ml/min. z możliwością przełączania

Czas rozgrzewania urządzenia: max. 35 sek.

Uzyskanie stałej dokładności po max. 3 min. Pracy

Czas zwyżkowy max. 400ms przy 100 ml/min.

Kompensacja na O2 w zakresie 20-100%

Kompensacja na N2O w zakresie 0-80%

Prędkość prezentacji krzywej: 3, 6, 12 mm/sek.

Maksymalna waga urządzenia: 1600g

Trzy poziomowy system alarmowy dla wszystkich monitorowanych prametrów - alarmy optyczne i akustyczne

Alarmy niskiego poziomu naładowania akumulatora, zatkanej linii pacjenta, braku sygnału

Możliwość wyciszenia alarmu na 90sek.

Min. 100 godzinna pamięć trendów dla wszystkich parametrów,

Możliwość wydruku pamięci urządzenia na opcjonalnej drukarce IR

Możliwość współpracy urządzenia z: komputerem za pomocą kabla łącza szeregowego, wyjściem analogowym, łączem USB

Wyposażenie standardowe: przewód kapnometru, adapter do pacjentów zaintubowanych, filtr wilgotności, instrukcja obsługi w języku polskim.

Reszta parametrów zgodnych z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązania, nie wymagając ich spełnienia.

# Zadanie 18 - Pulsoksymetry- 13 szt.

Pytanie 1. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności pulsoksymetru najwyższej klasy o podanych parametrach, odnoszących się do parametrów wymaganych od 3 do 12 :

Dostosowany do noworodków, pacjentów pediatrycznych i dorosłych.

Duży, kolorowy (min. 4 kolory prezentacji), ciekłokrystaliczny wyświetlacz, pokazujący: krzywą pletyzmograficzną, wskaźnik siły pulsu, wartości pomiarów saturacji i pulsu.

Min. 2 prędkości przesuwu krzywej pletyzmograficznej: 12 i 25 mm/s

Możlwość wybrania min. 3 różnych konfiguracji ekranu pokazujących mierzone parametry

Możliwość regulacji podświetlenia wyświetlacza

Wbudowany system pomocy i objaśnień symboli na ekranie zależny od kontekstu w języku polskim

Menu oraz pełna obsługa w języku polskim

Wbudowany zegar czasu rzeczywistego widoczny na ekranie podczas monitorowania

Wyświetlanie granic mierzonych parametrów na ekranie podczas pracy urządzenia w każdym trybie

Min. dwustopniowe alarmy optyczne i audio dla wszystkich monitorowanych parametrów

Możliwość manualnej regulacji granic alarmowych ze wspólnego menu

Możliwość automatycznej kalkulacji granic alarmowych na podstawie aktualnie mierzonych wartości pomiarów.

Możliwość wyciszenia alarmu na 120s.

Płynna, dostępna bezpośrednio z panelu obsługi regulacja głośności alarmów

Pamięć trendów min. 100 godzin

Prezentacja trendów w formie graficznej dla wszystkich mierzonych parametrów

Prezentacja trendów w formie histogramów

Możliwość wydruku pamięci urządzenia na opcjonalnej drukarce w formie tabelarcznej i graficznej

Gniazda do połączenia z komputerem i drukarką zewnętrzną

Wyposażenie standardowe: klipsowy czujnik saturacji, przewód połączeniowy do czujników saturacji, przewód zasilający

Zakres pomiaru saturacji: 0-99%

3 poziomy uśredniania pomiaru saturacji

Zakres pomiaru pulsu: 30-249 bpm

Dokładność pomiaru pulsu +/-1%

Waga urządzenia max. 1650g

Wymiary urządzenia max.: 230x200x80mm

Wbudowana bateria NiMH zapewniająca czas pracy na poziomie min. 5 godzin

Podwójny system włączania zasilania urządzenia

Programowa blokada przed przypadkowym wyłączeniem urządzenia

Wbudowany port podczerwieni umożliwiający podłączenie m.in. akcesoryjnej drukarki

Możliwość wysyłania danych do komputera na bieżąco podczas pomiaru oraz ich zapis na dysku twardym komputera.

Reszta wymogów zgodnych z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązania, nie wymagając ich spełnienia.

# Zadanie 13 - Laryngoskopy - 9 szt.

Pytanie 1. Prosimy o dopuszczenie najwyższej klasy laryngoskopów z zasilaniem bateryjnym typu R14 w rękojeści.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 2. Czy zamawiający wymaga aby rękojeści znajdowało się źródło światła?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie  3.  Czy  zamawiający  wymaga  aby  łyżka  oraz  rękojeść  była kompatybilna ze standardem ISO 7376 (standard „zielonego zamka” )

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 4. Prosimy o dopuszczenie zestawu bez walizki na rękojeść i łyżki.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 5. Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy wymagana jest możliwość sterylizacji łyżek i rękojeści w autoklawie w temperaturze 134 stopni Celsjusza?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 6. Prosimy o dopuszczenie sprzętu bez wymogu przeglądów technicznych. Według wymogów producenta, przeglądy techniczne nie są wymagane.

Odpowiedź:

Tak.

# Zadanie 17 - Pompy infuzyjne- 19 szt.

Pytanie 1 . Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy wymagany jest dotykowy ekran z klawiaturą alfa numeryczną. Opisane rozwiązanie znacznie usprawnia

Odpowiedź:

Tak.

ZESTAW NR 2

Dotyczy:

Zadanie nr 19 , Załącznik nr 1 a do SIWZ

Przedmiot zamówienia: Respirator – 5 szt.

Pytanie 1,

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator o parametrach nie gorszych niż przedstawione poniżej?

| L.p | Parametry wymagane | Parametry graniczne | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe ani demonstracyjne, rok produkcji 2020. | Tak |  |
|  | Certyfikat CE lub świadectwo dopuszczenia. | Tak |  |
|  | Zasilanie jednofazowe 230V AC oraz wbudowanego akumulatora. | Tak |  |
|  | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego typu do stosowania na różnych oddziałach w tym między innymi na oddziale intensywnej terapii, sali wybudzeń, szpitalnym oddziale ratunkowym i w transporcie wewnątrzszpitalnym | Tak |  |
|  | ZASILANIE RESPIRATORA | Tak |  |
|  | Zasilanie w tlen ze źródła sprężonych gazów o zakresie ciśnienia 2-6 bar | Tak |  |
|  | Zasilanie w powietrze z wbudowanej w respirator turbiny powietrza | Tak |  |
|  | Przewód zasilania tlenowego o dł. 3 m. ze złączem dostosowanym do instalacji gazowej | Tak |  |
|  | Układ mieszania gazów oddechowych elektroniczno - pneumatyczny z płynną regulacją | Tak |  |
|  | Automatyczna kompensacja przepływu w przypadku nagłego zaniku podaży tlenu tak aby pacjent otrzymywał zaprogramowaną objętość oddechową | Tak |  |
|  | Zasilanie z wewnętrznej baterii na 120 minut pracy przy wszystkich rodzajach trybów i zakresach parametrów, w razie konieczności dłuższego transportu istnieje możliwość dołożenia dodatkowego modułu baterii bezpośrednio do obudowy respiratora bez udziału serwisu i bez użycia narzędzi | Tak |  |
|  | Napięcie zasilania AC 230 V ,( 10%, 50 Hz | Tak |  |
|  | Możliwość zasilania 12 V w razie awarii zasilania głównego i wyczerpania akumulatorów | Tak |  |
|  | RODZAJE WENTYLACJI | Tak |  |
|  | Wentylacja z zadaną objętością | Tak |  |
|  | Wentylacja z zadanym ciśnieniem | Tak |  |
|  | Wentylacja ze wspomaganiem oddechu spontanicznego ciśnieniem | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wentylację ze wspomaganiem oddechu spontanicznego objętością | Tak |  |
|  | Wentylacja awaryjna przy niewydolnej wentylacji wspomaganej | Tak |  |
|  | Synchroniczna przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV ze wspomaganiem ciśnieniowym objętościowo kontrolowana oraz ciśnieniowo kontrolowana | Tak |  |
|  | Wentylacja PRVC | Tak |  |
|  | Wentylacja dwupoziomowa Bi-Vent | Tak |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna typu NIV-PS oraz NIV-PC | Tak |  |
|  | Wyzwalanie oddechu przepływem regulowane ręcznie | Tak |  |
|  | Wyzwalanie oddechu ciśnieniem regulowane ręcznie | Tak |  |
|  | Wyzwalanie oddechu ciśnieniem regulowane w szerokim zakresie -1 do -20 cmH2O | Tak |  |
|  | Wdech manualny | Tak |  |
|  | Wbudowany system nebulizacji aktywowany i regulowany z pozycji ekranu respiratora | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji kończenia fazy wdechowej w zakresie 1-70 % przepływu szczytowego | Tak |  |
|  | Funkcja powrotu do poprzedniego trybu i ustawień wentylacji | Tak |  |
|  | Funkcja natlenowania | Tak |  |
|  | Funkcja wstrzymania na wdechu do 30 sekund | Tak |  |
|  | Funkcja wstrzymania na wydechu | Tak |  |
|  | Automatyczna kompensacja podatności układu oddechowego z możliwością włączania i wyłączania funkcji w trakcie wentylacji | Tak |  |
|  | Funkcja natlenowywania z regulowanym stężeniem tlenu i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora | Tak |  |
|  | PARAMETRY NASTAWIANE | Tak |  |
|  | Częstość oddechów, zakres 4 - 150 oddechów/min | Tak |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu, zakres 20 – 2000 ml | Tak |  |
|  | Regulowany stosunek wdechu do wydechu w zakresie 4:1 - 1:10 dla trybu VC i PC | Tak |  |
|  | Regulowany czas wdechu zakres 0,1 do 5,0 sekund | Tak |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowanie płynnie w zakresie 21-100% | Tak |  |
|  | Ciśnienie wdechowe PCV (regulacja w szerokim zakresie 0 – 99 cmH2O) | Tak |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV (regulacja w szerokim zakresie 0 – 99 cmH2O) | Tak |  |
|  | PEEP regulacja w szerokim zakresie 1 – 50 cmH2O | Tak |  |
|  | Programowalna przez użytkownika konfiguracja startowa respiratora wraz z zakresami alarmowymi | Tak |  |
|  | PARAMETRY WYŚWIETLANE | Tak |  |
|  | Kolorowy monitor o przekątnej 12 cali i wysokiej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli do obsługi respiratora poprzez ekran dotykowy i obrazowania parametrów, wraz z funkcją regulacji nachylenia monitora | Tak |  |
|  | Obsługa respiratora i opisy w języku polskim | Tak |  |
|  | Całkowita częstość oddychania (w formie cyfrowej) | Tak |  |
|  | Częstość i wentylacja minutowa oddechów własnych pacjenta (w formie cyfrowej) | Tak |  |
|  | Wdechowa i wydechowa objętość pojedynczego oddechu (w formie cyfrowej) | Tak |  |
|  | Wdechowa i wydechowa objętość całkowitej wentylacji minutowej (w formie cyfrowej) | Tak |  |
|  | Ciśnienie szczytowe (w formie cyfrowej) | Tak |  |
|  | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym (w formie cyfrowej) | Tak |  |
|  | Ciśnienie pauzy wdechowej (w formie cyfrowej) | Tak |  |
|  | Ciśnienie PEEP (w formie cyfrowej) | Tak |  |
|  | Ciśnienie PEEPtotal (w formie cyfrowej) | Tak |  |
|  | Podatność statyczna (w formie cyfrowej) | Tak |  |
|  | Podatność dynamiczna (w formie cyfrowej) | Tak |  |
|  | Opór wdechowy (w formie cyfrowej) | Tak |  |
|  | Opór wydechowy (w formie cyfrowej) | Tak |  |
|  | Praca oddechowa pacjenta (w formie cyfrowej) | Tak |  |
|  | P 0.1 | Tak |  |
|  | Graficzna prezentacja krzywych dynamicznych : Ciśnienie / czas, Przepływ /czas, Objętość / czas | Tak |  |
|  | Pętle oddechowe: Ciśnienie/objętość, Przepływ/objętość | Tak |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji przebiegów dynamicznych i pętli oddechowych | Tak |  |
|  | Automatyczne ustawianie skali przy zapisie krzywych na monitorze | Tak |  |
|  | ALARMY | Tak |  |
|  | Braku zasilania w energię elektryczną | Tak |  |
|  | Braku zasilania w tlen | Tak |  |
|  | Objętości minutowej (wysokiej i niskiej) | Tak |  |
|  | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta | Tak |  |
|  | Bezdechu | Tak |  |
|  | Stężenia tlenu w gazach wdechowych | Tak |  |
|  | Niezdolności do pracy (uszkodzenia kontroli elektronicznej lub mechanicznej) | Tak |  |
|  | Kategorie alarmów według ważności | Tak |  |
|  | Pamięć trendów parametrów 72 godziny | Tak |  |
|  | Polskojęzyczne oprogramowanie i interface ekranowy. | Tak |  |
|  | Instrukcja użytkowania w języku polskim w postaci papierowej oraz elektronicznej. | Tak |  |
|  | Gwarancja obejmująca całkowicie bezpłatne wykonanie usługi naprawy lub wymianę wadliwych części/podzespołów przez minimum 3 lata. | ≥ 3 lata – 0 pkt ≥ 4 lata – 20 pkt ≥ 5 lat – 40 pkt |  |
|  | Maksymalna liczba 2 napraw jednego podzespołu, trzecia naprawa skutkująca wymianą tego podzespołu na całkowicie nowy. | Tak |  |
|  | Gwarancja obejmuje wykonanie bezpłatnych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wraz z kosztami materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do ich wykonania, zgodnie z wymogami producenta jednak nie mniej niż 1 raz w roku. | Tak |  |
|  | Maksymalna liczba 4 napraw aparatu, piata naprawa skutkująca wymianą aparatu na nowy. | Tak |  |
|  | Maksymalny czas reakcji serwisu liczony do momentu podjęcia czynności naprawczych od zgłoszenia usterki 48 godzin. | Tak |  |
|  | Maksymalny czas usunięcia usterki w siedzibie zamawiającego liczony od daty zgłoszenia 5 dni. | Tak |  |
|  | Przy naprawie dłuższej niż 5 dni i wymagającej zabrania urządzenia do serwisu wykonawcy wymagane jest wstawienie na czas naprawy, urządzenia zastępczego. | Tak |  |
|  | Przy wysyłce aparatu do serwisu całkowity koszt wysyłki i logistyka po stronie dostawcy. | Tak |  |

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza podane parametry, ale nie wymaga ich spełnienia.

(-) Paweł Błasiak

DYREKTOR

Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu