Modyfikacja

Myjnia-dezynfektor do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i anestezjologicznych.

Zestawienie minimalnych wymaganych parametrów technicznych

Nazwa własna: …………………………………………………………………………………..………………………………

Model: ………………………………..…………………………………………………..………………………………………

Producent: ………………………………………..………………………………..…………………………………………….

| L.p | Parametr | Wymóg graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020, | Tak |  |
| 2 | Certyfikat CE oraz potwierdzona zgodność z PN-EN (załączyć certyfikaty w języku polskim) | Tak |  |
| 3 | Zachowana pełna kompatybilność dostarczanego sprzętu z już posiadanym sprzętem firmy Getinge (pełne dopasowanie do montażu). | Tak |  |
| 4 | Komora pozioma, przelotowa wykonana w całości ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. | Tak |  |
| 5 | Drzwi uchylne 90˚, tworzące po otworzeniu wygodny stolik do rozładunku/załadunku komory | Tak |  |
| 6 | Pojemność komory: minimum 8 tac narzędziowych o wymiarach 480 x 250 x 50 mm. ± 5 mm | Tak |  |
| 7 | Pojemność komory mieszcząca co najmniej 3 komplety osprzętu anestezjologicznego. | Tak |  |
| 8 | Energooszczędny układ ogrzewania wody o mocy elektrycznej nie przekraczającej 12 kW. | Tak |  |
| 9 | Minimum 4 pojemniki na detergenty o pojemności po minimum 5 l każdy | Tak |  |
| 10 | Kontrola poziomu detergentów w zbiornikach. | Tak |  |
| 11 | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. | Tak |  |
| 12 | Sterownik wyposażony w wyświetlacz graficzny. | Tak |  |
| 13 | Zintegrowana drukarka parametrów procesu. | Tak |  |
| 14 | Wbudowane minimum 10 programów mycia-dezynfekcji.+ program do samooczyszczania. | Tak |  |
| 15 | Optyczna i akustyczna sygnalizacja zakończenia procesu mycia. | Tak |  |
| 16 | Zintegrowana suszarka z możliwością nastawy temperatury i czasu dla każdego procesu. | Tak |  |
| 17 | Energooszczędna konstrukcja suszarki o mocy elektrycznej nie większej niż 3 kW. | Tak |  |
| 18 | Dwustopniowy filtr powietrza używanego do suszenia z filtrem HEPA | Tak |  |
| 19 | Układ odzyskiwania ciepła (wymiennik ciepła) z powietrza używanego do suszenia. | Tak |  |
| 20 | Automatyczne monitorowanie różnicy ciśnień na filtrze wody jałowej (alarm zapchania filtra). | Tak |  |
| 21 | Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi układanych na tacach o pojemności dostosowanej do maksymalnej pojemności komory. | Tak |  |
| 22 | Konstrukcja wózka zapewniająca mycie przedmiotów o większej wysokości niż wysokość poziomu mycia. | Tak |  |
| 23 | Przyłącze narzędzi w systemie Luer Lock – ilość przyłączy nie mniejsza niż ilość poziomów mycia. | Tak |  |
| 24 | Ogrzewane ramiona natryskowe na każdym poziomie natryskujące z góry i z dołu. | Tak |  |
| 25 | Wsad do mycia i dezynfekcji narzędzi laparoskopowych o pojemności minimum 2 zestawów laparoskopowych, wyposażony w min. 30 przyłączy narzędzi tubularnych | Tak |  |
| 26 | Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji osprzętu anestezjologicznego o pojemności minimum 4 zestawów w tym nie mniej niż 12 węży anestezjologicznych. | Tak |  |
| 27 | Wsad do mycia i dezynfekcji misek nerkowatych o pojemności nie mniejszej niż 10 misek. | Tak |  |
| 28 | Taca narzędziowa DIN ½ lub SPRI III min. 20 sztuk. | Tak |  |
| 29 | Taca narzędziowa DIN 1/1 lub SPRII min 20 sztuk. | Tak |  |
| 30 | Taca narzędziowa o drobnych oczkach o wymiarach 200x150x50 mm. minimum 5 sztuk | Tak |  |
| 31 | Instrukcje użytkowania wszystkich dostarczonych urządzeń w języku polskim. | Tak |  |
| 32 | Gwarancja obejmująca całkowicie bezpłatne wykonanie usługi naprawy lub wymianę wadliwych części/podzespołów przez minimum 3 lata. | ≥ 3 lata – 0 pkt ≥ 4 lata – 20 pkt ≥ 5 lat – 40 pkt |  |
| 33 | Maksymalna liczba 2 napraw jednego podzespołu, skutkująca wymianą tego podzespołu na całkowicie nowy. | Tak |  |
| 34 | Gwarancja obejmuje wykonanie bezpłatnych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wraz z kosztami materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do ich wykonania, określone zgodnie z wymogami producenta jednak nie mniej niż 1 raz w roku. | Tak |  |
| 35 | Maksymalna całkowita liczba 4 napraw, piata naprawa połączoną z wymianą urządzenia na nowe. | Tak |  |
| 36 | Czas reakcji serwisu liczony do momentu podjęcia czynności naprawczych – maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia usterki. | Tak |  |
| 37 | Czas usunięcia usterki w siedzibie zamawiającego –maksymalnie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. | Tak |  |
| 38 | Przy naprawie dłuższej niż 5 dni, wymagane jest wstawienie na czas naprawy urządzenia zastępczego zdolnego do zabezpieczenia pracy sterylizatorni. | Tak |  |
| 39 | Gwarantowany dostąp do części zamiennych i akcesoriów przez okres 10 lat. | Tak |  |

Kolumna nr 2 „Parametr” – zawiera opis parametru wymaganego przez Zamawiającego.

Kolumna nr 3 „Wymóg graniczny” - zawiera graniczne parametry wymagane przez Zamawiającego, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Kolumna nr 4  „Punktacja" – ilość punktów przyznawana za spełnienie warunków bardziej korzystnych niż określone w kolumnie nr 3.

Kolumna nr 5 „Parametr oferowany” – brak opisu w tej kolumnie będzie traktowany jako brak danego parametru