Wrocław, dnia 18.10.2021r.

ZP-209/2021\_Zasada konkurencyjności

**PYTANIA I ODPOWIEDZI – cz. III**

**oraz SPROSTOWANIE do odpowiedzi na pytanie z dnia 14.10.2021r.**

Dotyczy postępowania na : **Zakup, dostawa oraz serwis aparatury medycznej, diagnostycznej i laboratoryjnej służącej zapobieganiu, przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu COVID- 19 na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu (4 zadania).**

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu, ul. Warszawska 2, informuje, że wpłynęły pytania do ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o zasadę konkurencyjności, sygnat. postęp. : ZP-209/2021\_Zasada konkurencyjności , na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi oraz **dokonał sprostowania** w treści odpowiedzi na zestaw pytań nr 4, cz.I z dnia 14.10.2021r.:

**Zestaw nr 1:**

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie zapisów :

**Część 3 Wideolaryngoskop z wyposażeniem – 2 szt.**

PYTANIE 1.Czy w pozycji 4 Zamawiający dopuści akumulator litowo-polimerowy zapewniający 4h pracy po pełnym naładowaniu?

**Odpowiedź:**

**Tak.**

PYTANIE 2. Czy w pozycji 5 Zamawiający dopuści kamerę CMOS o rozdzielczości 300 tys. pixeli dającą doskonały wyraźny obraz?

**Odpowiedź:**

**Tak.**

PYTANIE 3. Czy w pozycji 9 Zamawiający dopuści możliwość rejestracji obrazu w pamięci wewnętrznej aparatu o pojemności 8GB, bez możliwości wymiany kart pamięci?

**Odpowiedź:**

**Tak pod warunkiem możliwości archiwizacji obrazów w pamięci zewnętrznej np. przy użyciu portu USB.**

PYTANIE 4. Czy w pozycji 10 Zamawiający dopuści wielorazowe łyżki w rozmiarach S (pediatryczna), M (dla dorosłych), L (dla otyłych dorosłych)?

**Odpowiedź:**

**Tak.**

PYTANIE 5.  Czy w pozycji 11 Zamawiający dopuści jednorazowe łyżki w rozmiarach S (pediatryczna), M (dla dorosłych), L (dla otyłych dorosłych)?

**Odpowiedź:**

**Tak.**

PYTANIE 6. Czy w pozycji 13 Zamawiający dopuści urządzenie z wbudowaną pamięcią 8GB, bez możliwości wymiany kart pamięci ?

**Odpowiedź:**

**Tak pod warunkiem możliwości archiwizacji obrazów w pamięci zewnętrznej np. przy użyciu portu USB.**

**SPROSTOWANIE:**

**W zestawie pytań nr 4 z dnia 14.10.2021r. cz.I, o treści:**

**Zestaw nr 4:**

I. Czy Zamawiający wymaga urządzenia o poniższych parametrach. Pragniemy zaznaczyć że nasze urządzenie posiada zestaw 4 monitorów, jedno urządzenie do montażu na statywie jezdnym, drugie do statywu na biurko, trzecie na nadgarstek, czwarte do łyżek intubacyjnych.

1. **Aparat umożliwiający wykonywanie trudnej intubacji pacjenta pod kontrolą kamery, jak również intubację pacjenta przytomnego.**
2. **Monitor duży do użycia z Video Stylet (rurką intubacyjną) o następujących parametrach:**

- Akumulator zapewniający 7 godzinną pracę urządzenia

- Waga – 396 g

- przycisk on/off

- Wymiary monitora: szer/wys/gru - 205mmx130mmx25mm

- Bateria - Litowo-jonowa 3,7V, 5000mAh

- Ładowanie przez mikro USB

- Rozdzielczość - 800X1280 PIKSELI

- możliwość zamontowania monitora na statywie jezdnym albo na specjalnym stabilnym uchwycie stawianym również na brzuchu pacjenta

W komplecie 2 metrowy kabel zasilacza, umożliwiający ustawienie monitora w dowolnym miejscu

1. **Monitor mały do użycia z łyżką laryngoskopową/video sonda o następujących parametrach:**

- Akumulator zapewniający ponad 3 – godzinną pracę urządzenia

- Waga – 85 g

- przycisk on/off dotyczy monitora stosowanego z łyżkami

- Inteligenta interakcja oparta na ruchu – brak przycisku włącz/wyłącz – dotyczy monitora stosowanego na nadgarstek

- Wodoszczelny IPX4, można czyścić środkiem na bazie alkoholu lub chloru.

- Wymiary monitora: szer/wys/gru - 60mmx89mmx13mm

- Bateria - Litowo-jonowa 3,7V 1500mAh

- Ładowanie przez mikro USB

- Rozdzielczość - 480x320 PIKSELI

- W komplecie stacja ładująca, 1 metrowy kabel zasilacza, umożliwiający ustawienie monitora w dowolnym miejscu

4. **Wideo sonda (rurka intubacyjna) o następujących parametrach:**

- sterylna, jednorazowego użytku

- automatyczna blokada umożliwiająca umieszczenie rurki intubacyjnej w żądanej pozycji

- miękkie dotykowe kółko regulatora sterowania

- obrotowa złączka USB

- wyjmowany w całości, giętki prowadnik

- niskociśnieniowy mankiet o dużej rozdzielczości
- „efekt akordeonowy” – unikalna harmonijkowa konstrukcja rurki pod mankietem umożliwia jej zginanie we wszystkich kierunkach
- miękka końcówka zmniejszająca ryzyko urazu narządów pacjenta
- kamera umiejscowiona na samym końcu rurki intubacyjnej, innowacyjna lokalizacja kamery, dzięki której przez cały czas widoczne jest dokładne położenie rurki w drogach oddechowych

 **5. Akcesoria dodatkowe:**

 Statyw jezdny do monitora z możliwością regulacji wysokości i regulacją ramienia do 65 cm. Odporny na wielokrotne czyszczenie i zużycie związane z pracą w trybie ciągłym – 1 szt.

- statyw biurkowy do monitora: umożliwiający optymalne ustawienie wyświetlacza – 1 szt.

- Stacja ładująca - kompatybilna z wyświetlaczem 3,5" – 1 szt.

- przedłużacz wzmacniacza wielokrotnego użytku 1m i 2 m – 1 szt.
 - walizka na całość sprzętu – 1 szt.

**6. Akcesoria jednorazowe:**

a) Video sonda:

Wideo sonda z rurką dotchawiczą jednorazowego użytku w rozmiar 6,5 -7 szt.
Wideo sonda z rurką dotchawiczą jednorazowego użytku w rozmiar 7,0 -7 szt.
Wideo sonda z rurką dotchawiczą jednorazowego użytku w rozmiar 7,5 -7 szt.
Wideo sonda z rurką dotchawiczą jednorazowego użytku w rozmiar 8,0-7 szt.

b łyzki laryngoskopowe jednorazowego użytku

Mac Blade Size 3 – 3 szt.
Mac Blade Size 4 – 4 szt.
Hyper Blade Size 3- 3 szt.
Hyper Blade Size 4- 4 szt.

II. Czy Zamawiający na potwierdzenie warunku udziały w postępowaniu w zakresie dotyczącym wiedzy i doświadczenia uzna dostawę ogólnie urządzeń medycznych ?

**Jest:**

**Odpowiedź:**

**Nie wymagamy. Dopuszczamy proponowane rozwiązania.**

**Po sprostowaniu powinno być:**

**Odpowiedź:**

**Dopuszczamy proponowane rozwiązania za wyjątkiem punktu 6. podpunkt b. Zamawiający wymaga dostawy razem z aparatem zestawu łyżek jednorazowych zgodnie z ilością i specyfikacją załącznika nr 1.**

**Odpowiedź do pytania nr II: Zamawiający uzna realizację minimum dwóch dostaw ogólnie urządzeń medycznych.**

 (-) Paweł Błasiak

 DYREKTOR

 Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu