

 NZ………../2021 Wrocław 01-04-2021r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ \_nr 3**

Dotyczy postępowania na: **„Zakup, dostawa oraz serwis aparatury medycznej, diagnostycznej i laboratoryjnej służącej zapobieganiu, przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu COVID- 19 na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu (17 zadań)”,** sygn. postęp. ZP/TP-02/2021. *(Zamówienie publiczne realizowane w ramach projektu nr RPDS.06.02.00-02-0001/20, pt. "Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID -19")*

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu, ul. Warszawska 2, informuje, **że wpłynęły kolejne pytania** w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego **w trybie podstawowym bez negocjacji**, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

**ZESTAW PYTAŃ NR 1:**

Zadanie 8

Treść

1. Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża na to zgody. Zamówienie powinno być zrealizowane najpóźniej do dnia 20.05.2021r. z uwagi na konieczność rozliczenia projektu, którego jest realizowane zamówienie publiczne.

2. . Czy Zamawiający dopuści łózko o produkcji 2021 r.?

Odpowiedź:

Tak.

3. . Czy Zamawiający dopuści , aby oba łóżka były czterosegmentowe, z czego trzy segmenty ruchome?

Odpowiedź:

Tak.

4. . Czy Zamawiający dopuści łózko ze szczytami wykonanymi ze stalowych kształtowników lakierowanych proszkowo, z wypełnieniem z płyty tworzywowej typu HPL?

Odpowiedź:

Tak.

5. . Czy Zamawiający dopuści z leżem o szerokości 87 cm, co nieznacznie różni się6. od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź:

Tak.

6. . Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją Trendelenburga dostępną na panelu centralnym, a nie na pilocie (podyktowane jest to bezpieczeństwem pacjenta)?

Odpowiedź:

Tak.

7. . Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w jeden akumulator?

Odpowiedź:

Tak.

8. . Czy Zamawiający dopuści łóżko o prześwicie o szerokości 1375 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź:

Tak.

9. . Czy Zamawiający dopuści łóżko bez osłony podwozia? Proponowane łóżka ma wszystkie sterowniki schowane bezpośrednio pod leżem i nie wymaga dodatkowych osłon.

Odpowiedź:

Tak.

10. . Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym płytami z polipropylenu, które same w sobie są przezierne, natomiast leże już nie?

Odpowiedź:

Tak.

 (-) Paweł Błasiak

 DYREKTOR

 Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu