NZ………../2021 Wrocław, 02-08-2021r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – nr 2**

## Dotyczy zaproszenia do składania ofert na: **„Zakup, dostawa, montaż oraz serwis stołów operacyjnych (4 szt.) na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu”,** sygn. postęp. ZP/TP- 11/2021.

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu, ul. Warszawska 2, informuje, **że wpłynęły kolejne pytania** do ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego **w trybie podstawowym bez negocjacji**, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

**ZESTAW NR 1:**

**Dotyczy zapisów SWZ:**

1. Czy dla potwierdzenia parametrów oferowanych Wykonawca może złożyć prospekty, fotografie, ulotki lub katalogi Autoryzowanego Dystrybutora?
Uzasadnienie: W kartach katalogowych, ulotkach, folderach producenta zawarte są najważniejsze parametry sprzętu, a producent przygotowuje jednakowy dla wszystkich krajów folder z parametrami technicznymi aparatu. W przypadku, gdy każdy Zamawiający w sposób indywidualny opisuje przedmiot postępowania, producent musiałby każdorazowo tworzyć indywidualny folder do każdego postępowania przetargowego w danym kraju.

**ODPOWIEDŹ: Wszystkie składane materiały muszą być potwierdzone przez producenta lub na oryginalnym dokumencie producenta.**

1. Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie parametrów, których brakuje w kartach katalogowych, ulotkach lub które uległy modyfikacji od czasu wydania katalogu/ulotki, oświadczeniem Wykonawcy – tj. Autoryzowanego Dystrybutora?

**ODPOWIEDŹ: j/w.**

1. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby wraz z ofertą Wykonawca złożył instrukcję obsługi oferowanych urządzeń (SWZ rozdz. 10, pkt 10.1)?

**ODPOWIEDŹ: Nie.**

**Dotyczy zestawienia wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych:
Stół operacyjny 4 szt.**

1. W zakresie pkt. 3, 14, 18 i dalszych: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu operacyjnego sterowanego pilotem przewodowym oraz na wypadek awarii pilota – niezależnym panelem sterującym umieszczonym na kolumnie? Oferowany stół nie posiada dwóch niezależnych napędów, a jedynie dwa niezależne sterowania – pilotem oraz awaryjnym panelem sterującym.

 **ODPOWIEDŹ: Nie.**

1. W zakresie pkt. 5 i dalszych: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu operacyjnego z blatem o całkowitej długości wraz z podgłówkiem 2000 mm?

**ODPOWIEDŹ: Nie.**

1. W zakresie pkt. 8 i dalszych: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu operacyjnego z zakresem regulacji wysokości od podłoża do powierzchni blatu (bez materaca) 530-1010 mm? Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na wyjątkowo korzystny dolny parametr zakresu regulacji wysokości.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, ale nie wymaga jego spełnienia.**

1. W zakresie pkt. 9 i dalszych: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu operacyjnego
z regulacją pochylenia bocznego blatu w zakresie +/- 24 stopnie?

**ODPOWIEDŹ: Nie.**

1. W zakresie pkt. 10 i dalszych: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu operacyjnego z regulacją przechyłów Trendelenburga / anty-Trendelenburga w zakresie +/- 30 stopni?

**ODPOWIEDŹ: Nie.**

1. W zakresie pkt. 12 i dalszych: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu operacyjnego z regulacją pochylenia segmentu pleców w zakresie +80 / -30 stopni?

**ODPOWIEDŹ: Tak.**

1. W zakresie pkt. 13 i dalszych: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu operacyjnego z dopuszczalnym obciążeniem statycznym z pacjentem 273 kg? Zwracamy uwagę Zamawiającego,
że parametr ten odbiega od wymaganego zaledwie o 2 kg i nie wpływa na funkcjonalność stołu.

**ODPOWIEDŹ: Tak.**

1. W zakresie pkt. 15 i dalszych: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu operacyjnego, w którym pilot przewodowy posiada kontrolkę stanu naładowania akumulatorów, jednak nie wyświetla informacji o błędach i kodach serwisowych.

**ODPOWIEDŹ: Nie.**

1. W zakresie pkt. 19 i dalszych: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu operacyjnego,
w którym zwolnienie klawisza sterującego na pilocie lub panelu sterowania natychmiast odłącza daną regulację? Ponadto w oferowanym stole zastosowano panel sterujący z podwójnym zabezpieczeniem przed nieintencjonalnym użyciem: ruch stołu odbywa się tylko wtedy,
gdy równocześnie trzymane są dwa klawisze.

**ODPOWIEDŹ: Wymagamy, aby w przypadku awarii stołu były blokowane wszelkie samoistne ruchy stołu.**

1. W zakresie pkt. 20: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podpórki pod rękę o długości
510 mm – jako parametr lepszy?

**ODPOWIEDŹ: Tak.**

1. W zakresie pkt. 20: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podpórki pod rękę z pasem na rzepach?

**ODPOWIEDŹ: Tak.**

1. W zakresie pkt. 20: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podpór barkowych (para): mocowanych zaciskami do listew akcesoryjnych, z regulacją w zaciskach wysokości i odległości od pacjenta? W oferowanym rozwiązaniu poduszki antystatyczne są ergonomicznie uformowane do barków i nie są wymienne.

**ODPOWIEDŹ: Tak.**

1. W zakresie pkt. 20: Opis podnóżków ginekologicznych wydaje nam się nieprecyzyjny. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga podnóżków ginekologicznych w postaci butów na wysięgnikach, regulowanych we wszystkich kierunkach na sprężynach gazowych zwalnianych uchwytem od strony stopy?

**ODPOWIEDŹ: Nie.**

1. W zakresie pkt. 20: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie miski ginekologicznej ze stali nierdzewnej z obrotowym mocowaniem i uchwytem wykonanym ze stali nierdzewnej, montowanym do szyny akcesoryjnej w dowolnym miejscu blatu – jako rozwiązanie lepsze?

 **ODPOWIEDŹ: Tak.**

1. W zakresie pkt. 20: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie żelowego pierścienia pod głowę, otwartego o rozmiarze 200 x 75 x 75 mm – zapewniającego bardzo dobrą stabilność oraz ochronę twarzy pacjenta podczas zabiegu w pozycji bocznej?

**ODPOWIEDŹ: Tak.**

16. W zakresie pkt. 21: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z elektrohydraulicznym systemem blokowania podstawy do podłoża za pomocą wysuwanych czterech stopek, aktywowanych za pomocą pilota ręcznego lub panelu sterowania? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego w SWZ.

**ODPOWIEDŹ: Tak.**

**ZESTAW NR 2:**

Pyt 1 Dot. Pkt 3 Czy zamawiający dopuszcza nowoczesny stół o napędzie elektromechanicznym a alternatywnym panelem sterującym umieszczonym na bocznej stronie kolumny stołu ?

**ODPOWIEDŹ: Tak.**

Pyt2 Dot. Pkt 5 Czy Zamawiający dopuszcza stół z całkowitą długością blatu 2197 mm?

**ODPOWIEDŹ:**  **Tak.**

Pyt 3 dot. Pkt 8 Czy Zamawiający dopuszcza stół z regulacją wysokości w zakresie 660-1030mm ?

**ODPOWIEDŹ: Nie.**

Pyt 4 dot. Pkt 9 Czy zamawiający dopuszcza stół z regulacją przechyłów bocznych w zakresie +/-25 °

**ODPOWIEDŹ: Tak.**

Pyt 5 dot.pkt 10 Czy Zamawiający dopuszcza stół z regulacją pochylenia Trendelenburga i antyTrendelenburga w zakresie +/- 30° ?

**ODPOWIEDŹ: Nie.**

Pyt 6 dot. Pkt 13 Czy zamawiający dopuszcza stół z maksymalnym obciążeniem pacjenta 270 kg ?

**ODPOWIEDŹ: Tak.**

**ZESTAW NR 3:**

**Pytania do Załącznika nr 1a – Stół operacyjny – 4 sztuki:**

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół , który posiada regulację pochylenia segmentu oparcia pleców w zakresie +850 – -400?

**ODPOWIEDŹ: Tak.**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby po 3 napraw jednego podzespołu, elementu, skutkowało wymianą tego elementu, podzespołu na całkowicie nowy?

 **ODPOWIEDŹ: Nie.**

(-) Paweł Błasiak

DYREKTOR Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu