NZ………../2022 Wrocław, 05-04-2022r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – nr 2**

## Dotyczy zaproszenia do składania ofert na: **„Zakup, dostawa oraz serwis aparatury medycznej, diagnostycznej i laboratoryjnej służącej zapobieganiu, przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu COVID- 19 na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu (8 zadań).”,** sygn. postęp. ZP/TP- 03/2022.

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu, ul. Warszawska 2, informuje, **że wpłynęły kolejne pytania** do ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego **w trybie podstawowym bez negocjacji**, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

**ZESTAW NR 1**

Dotyczy: zadania nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę fabrycznie nowego, nieużywanego defibrylatora, rok produkcji grudzień 2021?

**Odpowiedź:**

**Tak, wyrażamy zgodę na datę produkcji nie wcześniej niż 1 grudzień 2021r.**

**ZESTAW NR 2**

**Pytanie 1 – dotyczy zadania nr 7**

Czy zamawiający uzna za spełniony warunek określony w zestawianiu wymaganych minimalnych parametrów techniczno-użytkowych L.p.2, jeżeli przedmiot zamówienia posiada Deklarację zgodności CE producenta?

**Odpowiedź:**

**Tak, wystarczy deklaracja zgodności CE.**

**Pytanie 2 – dotyczy zadania nr 7**

Prosimy o dopuszczenie lampy przepływowej o poborze mocy 110 W oraz posiadającej kontrolkę włączenia lapy (bez sygnalizacji uszkodzenia promienników).

**Odpowiedź:**

**Nie wymagamy wizualnej sygnalizacji działania (świecenia) promienników.**

**Pytanie 3 – Dotyczy zadania nr 7**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego od odstąpienie od wymogu instalacji, montażu i uruchomienia urządzenia oraz przeprowadzenia szkolenia. Prosimy o zezwolenie do dostarczenie przedmiotu umowy za pośrednictwem kuriera. Dodatkowo informujemy, że oferowane przez nas lampy nie wymagają specjalistycznej wiedzy potrzebnej do montażu oraz ich obsługi, a wraz z dostawą zostanie dostarczona szczegółowa instrukcja.

**Odpowiedź:**

**Tak, rezygnujemy z instalacji, montażu i szkolenia.**

**Pytanie 4 – Dotyczy zadania nr 7**

Zwracamy się z prośbą o rezygnację z wymogu przeprowadzenia przeglądów w przypadku zadania nr 7. Lampy przepływowe przez nas produkowane nie wymagają przeprowadzania przeglądów technicznych.

**Odpowiedź:**

**Tak, rezygnujemy z wymogu przeglądów.**

**ZESTAW NR 3**

**Zadanie nr 5 -Defibrylatory z wyposażeniem** – **2 szt.**  - Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności defibrylatora o równorzędnych parametrach i wysokiej jakości:

Pozycja nr 5 - Prosimy o dopuszczenie defibrylatora z zakresem energii między 1-360 J z 23 poziomami energii

**Odpowiedź:**

**Tak, dopuszczamy, ale nie wymagamy.**

**Pozycja nr 11 -** Prosimy o dopuszczenie defibrylatora, który spełnia funkcje kardiomonitora poprzez monitorowanie pacjenta z możliwość użycia tożsamych modułów.

**Odpowiedź:**

**Tak, dopuszczamy, ale nie wymagamy.**

**Pozycja nr 12 -** Prosimy o dopuszczenie równoważnego rozwiązania z ustawieniem energii za pomocą dwóch przycisków „+” i „-”

**Odpowiedź:**

**Nie.**

**Pozycja nr 16 -** Prosimy o dopuszczenie podanie energii w ciągu 60 ms od wykrycia szczytowej wartości QRS.

**Odpowiedź:**

**Nie.**

**Pozycja nr 21** - Prosimy o dopuszczenie aparatu który zakres częstości akcji serca mieści się w zakresie - 30—300 bpm wskazywane na ekranie aparatu w przypadku osób dorosłych - 30—350 bpm wskazywane na ekranie aparatu w przypadku dzieci.

**Odpowiedź:**

**Nie.**

**ZESTAW NR 4**

Zadanie 5 – Defibrylator – 2 szt.

Zał. 1a do SIWZ Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno-użytkowych

Pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator umożliwiający tylko defibrylację zewnętrzną z energią w zakresie 1-300J, dostępną na 19 poziomach ?

**Odpowiedź:**

**Tak.**

Pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z czasem ładowania do energii maksymalnej 300J <10 sek. co jest zgodne z obowiązującą normą medyczną?

**Odpowiedź:**

**Tak.**

Pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator wyposażony w zintegrowane łyżki dla dorosłych i dzieci. Wskaźnik jakości kontaktu elektrod z pacjentem znajduje się na ekranie defibrylatora?

**Odpowiedź:**

**Tak.**

Pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator bez możliwości synchronizacji pracy defibrylatora z kardiomonitorem przy pomocy odpowiedniego kabla?

**Odpowiedź:**

**Nie.**

Pkt. 16

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z czasem synchronizacji od chwili wykrycia fali R do chwili wyładowania impulsu defibrylacyjnego < 40 ms?

**Odpowiedź:**

**Nie.**

**ZESTAW NR 5**

Zadanie nr 5: defibrylatory z wyposażeniem – 2 szt.

– pkt. 5 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy defibrylator z 25 poziomami energii wyładowania w zakresie od 1 do 360J, ale bez opcji defibrylacji wewnętrznej?

**Odpowiedź:**

**Tak.**

– pkt. 9 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy defibrylator z zintegrowanymi łyżkami zewnętrznymi dla dorosłych i dzieci ze wskaźnikiem jakości kontaktu z pacjentem umieszczonym na ekranie defibrylatora?

**Odpowiedź:**

**Tak.**

– pkt. 15 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy defibrylator bez systemu dopasowania impulsu defibrylacji w zależności od impedancji ciała pacjenta?

**Odpowiedź:**

**Tak.**

**ZESTAW NR 6**

Dotyczy zadania 7 – lamp UV

1. Czy Zamawiający dopuści lampy UV o poniższych parametrach?

Urządzenie do stałej sterylizacji powietrza i powierzchni, w pomieszczeniu bez opuszczania, metodą UV o długości fali 222nm, z zastosowaniem filtra optycznego blokującego szkodliwy zakres UVC. Niewidoczne światło UV o długości fali 222nm nie penetruje martwego naskórka oraz rogówki oka umożliwiając stałą dezynfekcję powietrza i powierzchni w przestrzeni międzyludzkiej, o skuteczności wielokrotnie wyższej niż systemy przepływowe.

• Możliwość wyboru dwóch modeli o tej samej mocy lecz różnym kącie świecenia (60 lub 100 stopni)

• Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe ani demonstracyjne, rok produkcji 2022.

• Certyfikat CE, świadectwo dopuszczenia, badania bezpieczeństwa i skuteczności.

• Lampa energooszczędna - Zasilanie jednofazowe 230V AC, pobór mocy nie większy niż 17W.

• Wydajność wielokrotnie wyższa niż pasywne systemy przepływowe działające obok ludzi i dezynfekujące tylko powietrze.

• Konstrukcja metalowa, na mobilnym stojaku ze stali nierdzewnej, na kółkach z hamulcem.

• Brak emitowanego hałasu w związku brakiem pracujących wiatraków.

• Brak zużywalnych filtrów z związku bezpośrednim naświetlaniem i brakiem komory przepływowej.

• Kontrolka włączenia i pracy promienników (sygnalizacja uszkodzenia, zalecanej wymiany promiennika, trybu pracy, itp).

• Wymiana promienników UV przez autoryzowany serwis.

• Instrukcja użytkowania w języku polskim w postaci papierowej oraz elektronicznej.

**Odpowiedź:**

**Nie dopuszczamy.**

1. Czy Zamawiający wymaga, aby lampy UV posiadały dodatkowo funkcję dezynfekcji powierzchni w obecności ludzi?

**Odpowiedź:**

**Nie.**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zgłoszenia awarii odbywały się w dni robocze w godz. 8-16?

**Odpowiedź:**

**Tak.**

1. Czy Zamawiający zgodzi się na reakcję serwisową 48h w dni robocze od momentu zgłoszenia?

**Odpowiedź:**

**Tak.**

1. Czy Zamawiający zgodzi, aby czas podjęcia czynności naprawczych wynosił do 4 dni roboczych?

**Odpowiedź:**

**Tak.**

1. Czy Zamawiający w ramach wykazu zdolności technicznych wyrazi zgodę na wykazanie dostaw innego sprzętu medycznego np. defibrylatorów, respiratorów lub ssaków? Urządzenia wymienione w naszym pytaniu posiadają dużo większy stopień skomplikowania

**Odpowiedź:**

**Tak.**

1. Tak.montażu i obsługi serwisowej niż wymagane lampy UV. Tak.

**ZESTAW NR 7**

**Termin płatności**

1. Prosimy Zmawiającego o skrócenie terminu płatności z 60 dni do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego poprawnie wystawionej zgodnie z postanowieniami umownymi faktury VAT. Powszechną praktyką w zamówieniach publicznych jest stosowanie 30-dniowego terminu płatności. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SWZ oraz projekcie umowy.

**Odpowiedź:**

**Tak. Zamawiający wyraża na to zgodę i modyfikuje w tym zakresie wzór umowy.**

**Termin realizacji**

1. Prosimy Zamawiającego o stosowną korektę dokumentacji w zakresie wymaganego terminu realizacji, ponieważ SWZ wskazuje na obowiązek zrealizowania zadania do 06.06.2022 r. zaś w § 4 ust. 1 umowy jest zapis, że przekazanie do użytku odbędzie się w terminie do jednego miesiąca od dnia zawarcia umowy.

**Odpowiedź:**

**Realizacja zamówienia powinna nastąpić do dnia 31.05.2022r. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie wzór umowy oraz SWZ. Skrócenie terminu realizacji zamówienia podyktowane jest koniecznością rozliczenia i zakończenia projektu unijnego, z którego będzie finansowany zakup urządzeń medycznych. Zamawiający ujednolica w tym zakresie wzór umowy oraz SWZ.**

**Warunki udziału w postępowaniu**

1. Prosimy Zamawiającego o zgodę na ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, którzy w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, przedstawią wykaz minimum 1 dostawy zbliżonej asortymentowo do przedmiotu zamówienia, o wartości nie mniejszej niż wartość składanej oferty, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.

**Odpowiedź:**

**Tak. Zamawiający wyraża na to zgodę i modyfikuje w tym zakresie SWZ.**

**Zadanie Nr 1**

1. Prosimy Zamawiającego o korektę SWZ oraz o określenie punktacji dotyczącej okresu gwarancji w zakresie zadania częściowego Nr 1.

**Odpowiedź:**

**Korekta uwzględniona.**

(-) Paweł Błasiak

DYREKTOR Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu