Załącznik nr 1a do SWZ

na dostawę urządzeń medycznych

Nr sprawy ZP/TP-03/2022

Zadanie nr 6

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Aparat do znieczulania ogólnego – 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| L.p | Parametry wymagane | Parametry graniczne | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie po wystawowe ani demonstracyjne, rok produkcji 2022. | Tak |  |
| 2. | Certyfikat CE lub świadectwo dopuszczenia. | Tak |  |
| 3. | Zasilanie jednofazowe 230V AC 50Hz, wbudowane przynajmniej 4 gniazda AC 230V, każde z automatycznym zabezpieczeniem. | Tak |  |
| 4. | Aparat wyposażony w 4 koła z hamulcem centralnym minimum dwóch kół przednich | Tak |  |
| 5. | Zasilanie gazowe (N2O, O2 i powietrze) z sieci centralnej złącze AGA. | Tak |  |
| 6. | Możliwość awaryjnego zasilania gazami z butli: N2O, O2 | Tak |  |
| 7. | Wbudowany reduktor do butli O2 i N2O. | Tak |  |
| 8. | Precyzyjne elektroniczne przepływomierze tlenu, podtlenku azotu i powietrza | Tak |  |
| 9. | Szybka płynna i skokowa zmiana stężeń O2 i przepływów | Tak |  |
| 10. | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami gazów | Tak |  |
| 11. | Wbudowany przepływomierz tlenu, niezależny od układu okrężnego, z regulowanym przepływem tlenu minimum do 10 l/min. | Tak |  |
| 12. | Elektroniczny przepływomierz i mieszalnik gazów. | Tak |  |
| 13. | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie minimum 25%. | Tak |  |
| 14. | Wbudowana regulowana zastawka nadciśnieniowa APL wentylacji ręcznej | Tak |  |
| 15. | Tryb wentylacji: objętościowy, ciśnieniowy, SIMV i PSV. | Tak |  |
| 16. | Zakres nastaw częstości oddechu: min. od 4 do 100 /min | Tak |  |
| 17. | Zakres nastaw objętości oddechowej min. od 20 do 1500 ml przy wentylacji objętościowej. | Tak |  |
| 11. | Zakres nastaw objętości oddechowej min od 5 do 1500 ml przy wentylacji ciśnieniowej. | Tak |  |
| 12. | Zakres ciśnień wdechowych: min. od 5 do 60cm H2O | Tak |  |
| 13. | Zakres nastaw I:E min. od 2:1 do 1:8 | Tak |  |
| 14. | PEEP regulowany w zakresie min. od 4 do 30 cm H2O | Tak |  |
| 15. | Pauza wdechowa ustawiana od 5 do 50 % | Tak |  |
|  | Układ oddechowy |  |  |
| 16. | Kompaktowy układ oddechowy o prostej budowie, do łatwej wymiany i sterylizacji, pozbawiony lateksu. | Tak |  |
| 17. | Możliwość podłączenia układów bezzastawkowych bez ingerencji w układ okrężny aparatu. | Tak |  |
| 18. | Obejście tlenowe o dużej wydajności: zakres minimum: od 25 l/min. do 75 l/min. | Tak |  |
| 19. | Pochłaniacz dwutlenku węgla, wielokrotnego użytku, o budowie przeziernej i pojemności maksymalnej do 1,4 l. | Tak |  |
| 20. | Możliwość używania zamiennie pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych. Wymiana bez stosowania narzędzi. | Tak |  |
| 21. | Możliwość używania zamiennie pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu | Tak |  |
| 22. | Usuwanie gazów anestetycznych poza salę operacyjną dostosowane do systemu odprowadzania gazów z kolumny. Wyjście ewakuacji gazów z zabezpieczeniem przed wyssaniem gazów z układu okrężnego. Przewód do podłączenia wyjścia ewakuacji gazów anestetycznych aparatu z odciągiem gazów w kolumnie anestezjologicznej (kompletny przewód o długości min. 5 m z wtyczką do gazów kolumny) | Tak |  |
| 23. | Ekonomizer znieczulania: funkcja optymalnego doboru przepływu świeżych gazów i oszczędzania środków wziewnych. | Tak |  |
| 24. | Zapobieganie powstawaniu mieszaniny hipoksycznej | Tak |  |
| 25. | Układ oddechowy pozbawiony lateksu. Nadający się do sterylizacji w autoklawie. | Tak |  |
|  | Parametry wentylacji |  |  |
| 26. | Tryb wentylacji ciśnieniowo – zmienny (PC). | Tak |  |
| 27. | Tryb wentylacji objętościowo – zmienny (VC). | Tak |  |
| 28. | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie objętościowo – zmiennym | Tak |  |
| 29. | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo – zmiennym | Tak |  |
| 30. | Tryb wentylacji wspomaganej ciśnieniem (tzw. Pressure Support) z automatycznym włączeniem wentylacji zapasowej po wystąpieniu alarmu bezdechu respiratora. Czułość wyzwalania przepływowego min. 0,2-10 l/min. | Tak |  |
| 31. | Tryb wentylacji CPAP+PSV. | Tak |  |
| 32. | Tryb wentylacji ręczny. | Tak |  |
| 33. | Aparat wyposażony w tryb pracy w krążeniu pozaustrojowym, zapewniający: wentylację ręczną w krążeniu pozaustrojowym z zawieszeniem alarmów objętości, bezdechu, częstości oddechów i CO2 informację na ekranie respiratora o włączonym trybie pracy w krążeniu pozaustrojowym | Tak |  |
| 34. | Pauza w przepływie gazów do 1 min. w trybie wentylacji ręcznej i mechanicznej. | Tak |  |
| 35. | Automatyczna wielostopniowa rekrutacja pęcherzyków płucnych programowana i obrazowana na ekranie respiratora | Tak |  |
| 36. | Łatwe przełączanie wentylacji ręcznej na mechaniczną i wentylacji mechanicznej na ręczną. | Tak |  |
| 37. | Przełączanie mechaniczne przy pomocy dźwigni | Tak |  |
| 38. | Zakres regulacji stosunku wdechu do wydechu: minimum 2:1 ÷ 1:4. | Tak |  |
| 39. | Zakres regulacji częstości oddechu w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej i objętościowo-zmiennej: minimum 4 ÷ 100 oddechów / min. | Tak |  |
| 40. | Zakres regulacji objętości oddechowej w trybie wentylacji objętościowo-zmiennej: minimum 20 ÷ 1500 ml. | Tak |  |
| 41. | Zakres objętości oddechowej w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej lub objętościowo zmiennej: minimum 5 ÷ 1500 ml. | Tak |  |
| 42. | Zakres regulacji dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego (PEEP): minimum 4÷25 cm H2O. | Tak |  |
| 43. | Zakres regulacji Plateau wdechu: minimum 5 ÷ 60 % czasu wdechu. | Tak |  |
|  | Monitorowanie i alarmy |  |  |
| 44. | Alarm niskiej objętości minutowej (MV) i objętości oddechowej (TV). Alarmy TV z regulowanymi progami górnym i dolnym Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego. Alarm Apnea. Alarm braku zasilania w energię elektryczną. Alarm braku zasilania w gazy | Tak |  |
| 45. | Pomiar stężenia tlenu w gazach oddechowych Pomiar objętości oddechowej (TV). Pomiar objętości minutowej (MV). Pomiar częstości oddechu. Pomiar ciśnienia szczytowego. Pomiar ciśnienia średniego. Pomiar ciśnienia Plateau. Pomiar ciśnienia PEEP. Pomiar stężenia wdechowego i wydechowego tlenu w gazach oddechowych metodą paramagnetyczną. Pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych (podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, isofluranu) w mieszaninie wdechowej i wydechowej. | Tak |  |
| 46. | Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta. | Tak |  |
| 47. | Ekran kolorowy LCD, dotykowy, do nastaw i prezentacji parametrów wentylacji i krzywych. | Tak |  |
| 48. | Przekątna ekranu: minimum 15". Rozdzielczość min. 1024 x 768 pixeli. | Tak |  |
| 49. | Ekran główny respiratora niewbudowany w korpus aparatu, dający możliwość ustawienia pozycji. | Tak |  |
| 50. | Możliwość konfigurowania i zapamiętania minimum 4-ech niezależnych stron ekranu respiratora. | Tak |  |
| 51. | Prezentacja wartości numerycznych i krzywej dynamicznej prężności CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym. | Tak |  |
| 52. | Prezentacja koncentracji anestetyku wziewnego na wdechu i wydechu. Możliwość obrazowania krzywej. | Tak |  |
| 53. | Prezentacja krzywej przepływu w drogach oddechowych | Tak |  |
| 54. | Prezentacja pętli: ciśnienie / objętość; przepływ / objętość. | Tak |  |
| 55. | Prezentacja podatności układu oddechowego | Tak |  |
| 56. | Możliwość zapisania minimum jednej pętli spirometrycznej i jednej pętli wzorcowej | Tak |  |
| 57. | Prezentacja wartości ciśnienia gazów w instalacji szpitalnej na ekranie respiratora | Tak |  |
| 58. | Automatyczna kalkulacja parametrów wentylacji po wprowadzeniu masy pacjenta. | Tak |  |
| 59. | Moduł pomiarów gazowych wyjmowany z aparatu. Możliwość zastosowania w monitorze. | Tak |  |
| 60. | Uchwyt dla minimum 2-ch parowników. Na wyposażeniu parownik do sevofluranu | Tak |  |
| 61. | Możliwość podłączenia parownika do sevofluranu i desfluranu. Zabezpieczenie przed podaniem dwóch środków wziewnych równocześnie | Tak |  |
| 62. | Automatyczny lub automatyczny z interakcją z personelem test kontrolny aparatu, sprawdzający jego działanie. | Tak |  |
| 63. | Aparat wyposażony w wbudowany ssak inżektorowy z regulacja podciśnienia, z pojemnikami 1,0 l do wymiennych wkładów. | Tak |  |
| 64. | Aparat wyposażony w blat do pisania i minimum jedną szufladę na akcesoria zamykaną na kluczyk oraz oświetlenie LED z regulacją. | Tak |  |
|  | Monitor parametrów pacjenta |  |  |
| 64. | Monitor stacjonarny lub stacjonarno-transportowy wyposażony w dotykowy ekran panoramiczny o przekątnej min. 12,1" i rozdzielczości min. 1280 x 800 pikseli. Umożliwia wyświetlanie przynajmniej 12 krzywych dynamicznych jednocześnie i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta. Rozmiar ekranu dostępny w czasie monitorowania transportowego min. 6,2". | Tak |  |
| 65. | Możliwość podłączenia dodatkowego ekranu powielającego o przekątnej min. 19 | Tak |  |
| 66. | Obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy i pokrętło. | Tak |  |
| 67. | Możliwość zaprogramowania min. 7 różnych konfiguracji (profili) monitora, zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów oraz widoki ekranów | Tak |  |
| 68. | Menu ekranowe i komunikacja w języku polskim. |  |  |
| 69. | Możliwość wyboru spośród przynajmniej 16 różnych układów (widoków) ekranu, z możliwością edycji i zapisu przynajmniej 6 z nich | Tak |  |
| 70. | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7 i 12 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną, w zależności od użytego przewodu EKG | Tak |  |
| 71. | Jednoczesna prezentacja przynajmniej 3 kanałów EKG na ekranie głównym kardiomonitora: 3 różne odprowadzenia lub 1 odprowadzenie w formie kaskady | Tak |  |
| 72. | Pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 30 - 300 ud/min. | Tak |  |
| 73. | W komplecie do każdego monitora:2 przewody rozłączne do podłączenia 5- elektrod typu krokodylki dla dorosłych. Długość przewodów przynajmniej 3m. | Tak |  |
| 74. | Analiza arytmii w min. 2 odprowadzeniach EKG jednocześnie | Tak |  |
| 75. | Zaawansowana analiza arytmii wg przynajmniej 12 definicji z rozpoznawaniem arytmii komorowych i przedsionkowych, w tym migotania przedsionków. Dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przez zewnętrzny aparat EKG z trybem pomiaru ciągłego - w takiej sytuacji należy zaoferować 1 szt. takiego aparatu na każdy oferowany kardiomonitor. | Tak |  |
| 76. | Analiza odcinka ST w min. 7 odprowadzeniach jednocześnie | Tak |  |
| 77. | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -9,0 -(+) 9,0 mm | Tak |  |
| 78. | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-120 odd/min. | Tak |  |
| 79. | Prezentacja częstości oddechu oraz krzywej oddechowej | Tak |  |
| 80. | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu odpornego na niską perfuzję i artefakty ruchowe: TruSignal lub Masimo rainbow SET | Tak |  |
| 81. | Pomiar saturacji w zakresie min. 70-100% | Tak |  |
| 82. | Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej i wskaźnika perfuzji | Tak |  |
| 83. | Możliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca | Tak |  |
| 84. | Modulacja dźwięku tętna przy zmianie wartości % SpO2. | Tak |  |
| 85. | W komplecie do każdego monitora: 2 przewody podłączeniowe dł. min. 3m wraz z wielorazowym czujnikiem typu klips na palec dla dorosłych. | Tak |  |
| 86. | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP) , oscylometryczną. | Tak |  |
| 87. | Pomiar ręczny na żądanie, ciągły przez określony czas oraz automatyczny. Zakres przedziałów czasowych w trybie automatycznym przynajmniej 1 - 120 minut | Tak |  |
| 88. | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej od 10 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250 mmHg dla ciśnienia skurczowego | Tak |  |
| 89. | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Możliwość wyświetlania listy ostatnich wyników pomiarów NIBP na ekranie głównym | Tak |  |
| 90. | W komplecie do każdego monitora: wężyk z szybkozłączką oraz po 20 mankietów wielorazowych dla dorosłych (po 10 w rozmiarach L i XL).. | Tak |  |
| 91. | Pomiar temperatury w 2 kanałach | Tak |  |
| 92. | Jednoczesna prezentacja w polu parametru temperatury na ekranie głównym monitora stacjonarnego min. 2 wartości temperatury jednocześnie: obu zmierzonych lub jednej zmierzonej i różnicy temperatur | Tak |  |
| 93. | Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru | Tak |  |
| 94. | W komplecie do każdego monitora: wielorazowy czujnik temperatury skóry dla dorosłych.. | Tak |  |
| 95. | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną (IBP) w 2 kanałach. Możliwość rozbudowy do przynajmniej 3 kanałów | Tak |  |
| 96. | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej -20 do 320 mmHg | Tak |  |
| 97. | Możliwość monitorowania i wyboru nazw różnych ciśnień, w tym ciśnienia śródczaszkowego, wraz z automatycznym doborem skali i ustawień dla poszczególnych ciśnień | Tak |  |
| 98. | Pomiar parametru PPV: automatyczny lub ręczny | Tak |  |
| 99. | Pomiar zwiotczenia mięśni (NMT) | Tak |  |
| 100. | Pomiar zwiotczenia mięśni przez monitorowanie transmisji nerwowo-mięśniowej NMT z wykorzystaniem e-sensora lub akcelerometru 3D | Tak |  |
| 101. | Pomiar metodą nie wymagającą detekcji ruchu mięśni na skutek stymulacji bodźcem elektrycznym. Sygnalizacja dźwiękowa impulsów stymulacji oraz ustępowania blokady. Możliwość rozbudowy modułu o funkcję detekcji nerwów do wykorzystania w zabiegach prowadzonych w znieczuleniu regionalnym | Tak |  |
| 102. | Dostępne tryby stymulacji min.: ST, DBS, TET, ToF | Tak |  |
| 103. | W komplecie do każdego monitora: przewód i czujnik do stosowania na dłoni i stopie (dla pacjentów dorosłych i pediatrycznych) oraz min. 30 elektrod do stymulacji. W przypadku urządzenia zewnętrznego w komplecie: 2-przegubowy uchwyt montażowy zapewniający bezpieczne mocowanie na stanowisku pacjenta oraz zestaw przewodów do podłączenia urządzenia do kardiomonitora. | Tak |  |
| 104. | Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z wizualizacją parametru, który wywołał alarm | Tak |  |
| 105. | Możliwość zmiany priorytetu alarmów | Tak |  |
| 106. | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny. | Tak |  |
| 107. | Granice alarmowe regulowane ręcznie - przez użytkownika, i automatycznie (na żądanie) - na podstawie bieżących wartości parametrów. | Tak |  |
| 108. | Możliwość wyciszenia alarmów. Czas wyciszenia alarmów przynajmniej: 2 minuty oraz bez limitu czasowego. | Tak |  |
| 109. | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 100 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki krzywych dynamicznych. Zdarzenia zapisywane automatycznie - w chwili wystąpienia zdarzenia alarmowego, a także ręcznie - po naciśnięciu odpowiedniego przycisku | Tak |  |
| 110. | Instrukcja użytkowania w języku polskim w postaci papierowej oraz elektronicznej. | Tak |  |
| 111. | Gwarancja obejmująca całkowicie bezpłatne wykonanie usługi naprawy lub wymianę wadliwych części/podzespołów przez minimum 3 lata. | ≥ 3 lata – 0 pkt ≥ 4 lata – 10 pkt ≥ 5 lat – 20 pkt |  |
| 112. | Maksymalna liczba 2 napraw jednego podzespołu, skutkująca wymianą tego podzespołu na całkowicie nowy. | Tak |  |
| 113. | Gwarancja obejmuje wykonanie bezpłatnych przeglądów technicznych i konserwacyjnych w siedzibie Zamawiającego wraz z kosztami materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do ich wykonania, określone zgodnie z wymogami producenta jednak nie mniej niż 1 raz w roku. | Tak |  |
| 114. | Maksymalna liczba 5 napraw całego aparatu skutkująca wymianą całego aparatu na nowy wolny od wad. | 5 |  |
| 115. | Maksymalny czas reakcji serwisu liczony do momentu podjęcia czynności naprawczych od zgłoszenia usterki w godzinach. | 24 h w dni robocze. |  |
| 116. | Maksymalny czas usunięcia usterki w siedzibie zamawiającego 5 dni roboczych liczony od daty zgłoszenia | 5 |  |
| 117. | Przy naprawie dłuższej niż 5 dni roboczych i wymagającej zabrania urządzenia do serwisu wykonawcy wymagane jest wstawienie na czas naprawy, urządzenia zastępczego. | Tak |  |

Kolumna nr 2 „Parametry wymagane” – zawiera parametry wymagane przez Zamawiającego, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Kolumna nr 3 „Parametry graniczne" – zawiera graniczne wartości parametrów z kolumny nr 2.

Kolumna nr 4 „Parametry oferowane” – brak opisu w tej kolumnie będzie traktowany jako nie spełnienie danego parametru.